**附件：院内竞争性谈判印刷及采购一批医用物质[清单](http://www.ncysfybj.com/News/UploadFiles/file/20170421/2017042117450717717.docx)** (共2包)

1. **印刷预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播宣传资料－批。**
	1. 预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播折页： 3万份，157克铜版纸彩印。

2、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作制度、培训制度，157克铜版纸彩印A2幅面， 数量各300张。

3、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播流程合编， 157克铜版纸彩印A2幅面，数量200张。

4、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播宣传画，157克铜版纸彩印A2幅面 5个品种，各3000张。

**二、全自动尿液分析仪1台，预算控制价8.00万元。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **产品要求** | 国内知名品牌（如获驰名商标），全自动进样尿液分析仪 |
|  2 | 测试项目 | 尿胆原、胆红素、酮体、血、蛋白质、亚硝酸盐、白细胞、葡萄糖、比重、酸碱度、抗坏血酸、微量白蛋白12项。 |
| 3 | 检测波长 | ＞3波长 |
| 4 | 检测原理 | 采用光电比色法，多波长检测原理 |
| \*5 | 测试速度 | 240样本/小时 |
|  6 | 试管架容量 | ≥50分标本 |
| 7 | 点样方式 | 样本针定量点样方式，保证结果准确性 |
| 8 | 检测结果 | 中、英文液晶显示全部检测数据、测量时间及数值打印输出 |
|  9 | 存储 | 存储≥10000份化验单，供随时查找结果 |
| 10 | 报告方式 | 国际单位制、常规单位制、符号系统三种单位制可选 |
| 11 | 打印系统 | 内置式热敏打印机，并可外接针式打印机 |
| 12 | 记录方式： | 机内热敏打印机可自动打印检测结果 |
| 13 | 显示屏： | ≥5.7寸触摸式大液晶屏 |
|  14 | 数据传输 | 标准RS-232接口与计算机进行通讯 |
|  15 | 条码扫描 | 内置条码阅读器 |
| \*16 | 联机功能 | 可与同厂家尿沉渣分析仪联机 |
|  17 | 急诊 | 具有急诊插入功能，可进行单个或成组样本的急诊测试 |
|  18 | 标记功能 | 具有异常值标记功能 |
| 19 | 简配 | 配备装机试纸一筒，条码阅读器一个 |
| 20 | 吸入量 | ≤1ml |
| 21 | 售后服务机构 | 厂家在省内有直属的售后服务机构或售后服务授权服务商 |
| 22 | 服务响应 | 工程师2小时内响应，24小时到位服务。 |
| 23 | 质保期 | 整机质保一年；终身免费维修，保证配件5年以上供应期 |
| 24 | 企业资质要求 | 企业注册资本≥1.5亿元人民币 |
| 25 | 认证要求 | 具备CE认证或FDA认证，ISO9001认证、ISO13485认证 |
| \*27 | 系统配套性要求 | 具有原厂配套试纸、质控品；并提供项目注册证明。 |
| \*28 | 市场认可度 | 同系列产品省内三甲医院用户≥12家（提供名单和联系方式） |